Date de Création : 26/12/2013

Date de la remise à jour : 21/01/2014

|  | Nom | Hôpital | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur(s) | Pascale SAUGIER-VEBER Groupe de travail ANPGM | CHU Rouen | 26/12/2013 |
| Approbateur(s) | Conseil d’Administration |  | 26/02/2014 |

Groupe de travail : Marie-Pierre Buisine (Lille), Bénédicte Gérard (Strasbourg), Etienne Rouleau (I. Curie, Paris ; groupe InterLOQT), Pascale Saugier-Veber (Rouen), Jérôme Bouligand (AP-HP Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre), Myriam Bronner (Nancy), Catherine Costa (AP-HP Cochin, Paris), Claire-Marie Dhaenens (Lille), Bruno Francou (AP-HP Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre), Mathilde Frétigny (Lyon), Tonio Lovecchio (Lille), Michèle Misrahi (AP-HP Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre), Béatrice Parfait (AP-HP Cochin, Paris), Jean-Pierre Rabès (AP-HP Ambroise Paré, Boulogne), Cécile Saint-Martin (APHP Pitié-Salpêtrière, Paris), Aline Saunier (Nancy), Rosa Vargas-Poussou (AP-HP HEGP, Paris), Marie-Claire Vincent (Montpellier)

Ce document  a été présenté à l’AG de l’ANPGM, le 30 janvier 2014

FICHE TYPE QUALITATIF

Vérification (portée A) / validation (portée B) d’une méthode de biologie médicale

Référence : SH FORM 44

| DESCRIPTION DE LA METHODE |
| --- |
| Analyte/Mesurande : | Ratios normalisés ou quotients de dosage (DQ) Concerne les gènes / régions suivant(e)s : xxx |
| Principe de la Mesure : | Le principe est basé sur la comparaison du profil obtenu pour le patient avec ceux de sujets contrôles normaux (et/ou des autres patients à tester). Les données quantitatives générées sont interprétées et les résultats obtenus (DQ) placés dans une série limitée de catégories, typiquement : 2 copies (normal : 1;1), 1 copie (délétion hétérozygote : 1;0), 3 copies (duplication hétérozygote : 1;2), 0 copie (délétion homozygote : 0;0), 4 copies (duplication homozygote : 2;2, ou triplication : 1;3) |
| Méthode de mesure : | Comparaison des intensités de fluorescence (aire sous la courbe ou hauteur des pics) des sondes d’intérêt en les normalisant sur un amplicon contrôle afin d’éliminer les biais. Cette comparaison peut être réalisée grâce à l’utilisation d’une feuille de calcul / macro : xxx |
| Marquage CE (Oui/Non) | Non |
| Codage C.N.Q. (s’il existe) : | N/A |

| MISE EN OEUVRE |
| --- |
| Opérateurs (Habilitation) : |  |
| Procédure de validation : | Faire référence à la Procédure générale concernant la Validation de méthode Faire référence à la Fiche d’instruction : Validation de la méthode QMPSF pour la recherche de variations de nombre de copies en génétique constitutionnelle |
| Procédure de gestion de la portée flexible : | Faire référence à la Procédure générale : Gestion des portées d’accréditation |
| Période d'évaluation : |  |
| Date de mise en service : |  |
| Autorisation par : |  |

| MAITRISE DES RISQUES |
| --- |
| Données d'entrée | Points critiques à maîtriser | Modalités de maîtrise |
| Type d'échantillon primaire (urine, sang, Type de récipient (tubes, …), Additifs : | Qualité de l’ADN : - ADN extrait de divers types d’échantillon reçu au laboratoire : sang prélevé sur EDTA, culot cellulaire, tissu, biopsie de trophoblaste, liquide amniotique - ADN reçu extrait par un autre laboratoire | Par ex. - Détermination de la concentration de l’ADN extrait et de sa qualité par analyse au NanoDrop - Vérification de la robustesse de la méthode (ADN extraits de différents types d’échantillons primaires, selon différents modes d’extraction) - Témoins et échantillons à tester extraits par la même méthode, dans la mesure du possible |
| Prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, …) : | Qualité de la matrice = produit d’amplification | - Vérification de l'intensité de fluorescence - Vérification de l’absence de contamination inter-échantillons (blanc sans matrice) ; - Suivi continu des performances cf. dossiers de validation par gène |
| Main d'œuvre (habilitation du personnel) : Préciser les références des procédures et enregistrements. | - Habilitation du personnel technique - Habilitation du personnel médical | - Habilitation : # réf. - Habilitation : # réf. ; agrément par l’Agence de Biomédecine |
| Conditions ambiantes requises (ex : température, organisation des locaux, éclairage,…) : | - Température adaptée au bon fonctionnement des séquenceurs - Qualité de l’eau pour les séquenceurs (si issue d’une station d’approvisionnement) - Organisation des locaux pour éviter les contaminations par de l’ADN étranger | - Contrôle de la température et entretien de la climatisation - Maintenance du système d’approvisionnement en eau et contrôle continu de sa résistivité - Sectorisation des pièces pré- et post-PCR ; autorisation des locaux par l’ARS ; - Procédure de prévention des contaminations : # réf.; procédure d’entretien des locaux : # réf. |
| Référence du réactif (référence fournisseur) : | - Amorces de QMPSF - Réactifs pour l’analyse de fragments : standard de taille, formamide, polymère (POP7...) | - Validation des amorces (vérification de leur spécificité d'hybridation, de l’absence de SNP fréquent et de séquence répétée sur les sites d'hybridation) ; suivi continu des performances : cf. dossiers de validation par gène - Conditions de stockage, suivi des stocks et numéros de lot - Conditions de stockage, suivi des stocks et numéros de lot |
| Matériau de références (témoins) : | - Contrôles internes de la qualité : Ce CIQ peut être : * Soit ADN présentant un remaniement impliquant tous les amplicons d'intérêt comme témoin positif * Soit, lorsqu'il n'est pas possible de disposer de témoin positif et que l'on a pris soin d'inclure un amplicon contrôle localisé sur le chromosome X, deux ADN, témoins normaux homme et femme, - Contrôles de qualité spécifiques de gènes (EEQ) | - Procédures de suivi continu de la qualité : cf. dossier de validation initiale de la méthode QMPSF ; dossiers de validation par gène - Fiche de suivi des CIQ |
| Equipements : Exigences métrologiques* (définir les paramètres critiques) Exigences informatiques* spécifiques | Séquenceurs : - Panne (le niveau de criticité dépend de l’existence ou non d’autres séquenceurs ou/et de méthodes alternatives n’utilisant pas le séquenceur) - Température adaptée au bon fonctionnement des séquenceurs - Alimentation électrique - Réseau informatique (le niveau de criticité dépend de l’existence ou non d’un serveur d’archivage et de sécurisation des données…) Logiciels d’analyse : - Logiciel X (GeneMapper…) : paramétrage Feuilles de calcul : - Feuilles maison | Par ex. - Maintenances préventives hebdomadaires - x autres séquenceurs disponibles en cas de problème sur l’un d’entre eux - Contrôle de la température et entretien de la climatisation - Equipements sur onduleur - Vérification hebdomadaire de la connexion vers le serveur - Paramétrage défini : # réf. - Feuilles de calculs verrouillées ; contrôle périodique à l’aide d’un jeu de données tests |

* item à renseigner si nécessaire

Remarque : La maîtrise des risques peut également être présentée selon la méthode des 5M.

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

| REPETABILITE & FIDELITE INTERMEDIAIRE |
| --- |
| Résultats : | NB : Dans la mesure où la répétabilité et la fidélité intermédiaire auront été évaluées dans le document de validation générale de la méthode, il n'est pas obligatoire de l'aborder pour la validation de chaque QMPSF. Il reste possible de le faire sur un nombre d'échantillons restreints. En effet, le nombre de données analysables est bien plus élevé que le nombre d’ADN testés ; il correspond au nombre de cibles testées |
| Conclusion | Résultats de QMPSF conformes |

Répétabilité:

| Echantillons | Nombre (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) limite | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillon niveau 1 |  |  |  |  | N/A |  |
| Echantillon niveau 2 |  |  |  |  | N/A |  |

Fidélité intermédiaire :

| Echantillons | Nombre (N) | Moyenne1 | Ecart-type | CV (%) | CV (%) limite2 | Conclusion3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillon niveau 1 |  |  |  |  | N/A |  |
| Echantillon niveau 2 |  |  |  |  | N/A |  |

| SPECIFICITE & SENSIBILITE DIAGNOSTIQUES (indispensable en portée B) |
| --- |
| Résultats de l'étude des courbes ROC à partir d'une étude clinique : | Courbes ROC : N/A Résultats : comparaison du génotype observé et génotype attendu des échantillons contrôles testés : positifs : x/x testés négatifs : x/x testés (Remarque : le nombre de données analysables est bien plus élevé que le nombre d’ADN testés : n cibles par test) Conclusion : Sensibilité de la méthode ( X% (IC 95%) Spécificité de la méthode ( X% (IC 95%) (X étant fonction du nombre de cibles testées (cf. Mattocks et al, 2010)) (Pour certains laboratoires, il est possible de faire une comparaison de méthode avec des ADN présentant des remaniements chromosomiques détectés ou confirmés par une seconde méthode indépendante. Il est à noter que cette comparaison qui permet de définir la sensibilité de la méthode, sera aussi utilisée pour illustrer la comparaison de méthodes.) |

| CONTAMINATION |
| --- |
| Inter échantillon pour les paramètres sensibles : | Vérification expérimentale de l’absence de contamination entre échantillons sur le séquenceur |
| Inter réactif si nécessaire : | N/A |
| Vérification bibliographique : | Aucune référence bibliographique identifiée |
| Vérification sur site : | Résultat : absence de fragments détectés dans les blancs réactifs sans matrice ou les blancs eau Conclusion : Absence de contamination inter-échantillons ou inter-réactifs |

| COMPARAISON DE METHODES |
| --- |
| Méthode précédente, autre méthode utilisée dans le laboratoire : | N/A car pas de méthode de référence OU comparaison avec une autre méthode utilisée dans le laboratoire/Institut de Biologie si disponible (FISH, CGH array) (Pour certains laboratoires, il est possible de faire cette comparaison de méthode avec des ADN présentant des remaniements chromosomiques détectés ou confirmés par une seconde méthode indépendante. Il est à noter que cette comparaison permettra également de définir la sensibilité de la méthode. Pour d'autres laboratoires, cette comparaison de méthode n'est pas possible. Il est possible d'indiquer alors : N/A : pas de méthode de référence) |
| Nombre de mesures : | Entre 10 et 30 |
| Descriptif de l'échantillon étudié : | ADN présentant des remaniements chromosomiques détectés ou confirmés par une seconde méthode indépendante |
| Méthode d'exploitation des résultats (études des concordances) : | Pourcentage de concordance |
| Résultats et interprétations des discordances : | 100% de concordance entre les 2 méthodes, dans la limite de la méthode* |
| Conclusions et dispositions : | Résultats de QMPSF conformes |

*Limites de la méthode QMPSF : Les remaniements génomiques ne concernant qu’un amplicon peuvent être à l’origine de faux négatifs (cas des remaniements de petite taille situés en dehors de la région réellement couverte par les amplicons) ; ils peuvent également être à l’origine de faux positifs (cas des mutations ou polymorphismes rares situés sous une amorce).

| ROBUSTESSE (indispensable en portée B) |
| --- |
| Données bibliographiques : | Aucune référence bibliographique identifiée |
| Résultats : | - Analyse d’échantillons variés selon les conditions usuelles (n = x échantillons correspondant à y cibles) (variables : nature de l’échantillon primaire, type d’extraction, concentration d’ADN (# éléments à évaluer en priorité), région génomique étudiée, opérateur, thermocycleurs, séquenceur…) Résultats : qualité des profils QMPSF satisfaisante et 100% de concordance entre génotype observé et génotype attendu pour l’ensemble des conditions testées, dans la limite de la méthode*. |
| Conclusions et dispositions2 : | La méthode de QMPSF est robuste dans les conditions d’utilisation, quelle que soit la nature ou le traitement des échantillons analysés |

| STABILITE (indispensable en portée B) |
| --- |
| Données bibliographiques : | Aucune référence bibliographique identifiée |
| Résultats : | Produits de QMPSF stockés jusqu’à x jours à -20°C (n = x) Résultats : qualité des profils QMPSF et 100% de concordance entre génotype observé et génotype attendu pour l’ensemble des conditions testées, dans la limite de la méthode*. |
| Conclusions et dispositions2 : | Réactifs stables dans les conditions d’utilisation |

Commentaires éventuels :

Ce formulaire SH FORM 44, associé à la procédure générale de validation de méthode de QMPSF (# réf) et aux rapports de validation de méthode pour chaque QMPSF, indique que la QMPSF est apte à détecter des remaniements génomiques.

La méthode est validée.

Approbateur :

# Footnotes

Nombre de chiffres significatifs

Sociétés savantes, publications (SFBC, GEHT, RICOS, QUALAB, CLIA…). Préciser la référence utilisée.

Conforme/non conforme

Le laboratoire précise les dispositions mises en œuvre (par exemple : utilisation transitoire et documentée d'un facteur de correction).